Istruzioni per l’uso e la manutenzione

Instruction for use and maintenance

Mode d’emploi et entretien

PODOSCOPIO-PODOSCOPE - PODOSKOP

Ref. AP500

( TECNIWORK SPA ( Via R.Benini, 8  (  I-50013 CAMPI BISENZIO - FI (  ITALIA

TEL: +39-055-8991.71 FAX: +39-055-8991.801 e-mail: info@tecniwork.it     Numero verde 800-90.40.55

Italiano

Manuale d’istruzione all’uso e alla manutenzione da conservare a cura dell’utente.

INDICE

Capitolo 1	DESCRIZIONE GENERALE

1.1		Generalità identificazione dell’apparecchio		pag 3

1.2		Descrizione caratteristiche generali			pag 4

1.3		Caratteristiche tecniche e dati di alimentazione		pag 4

1.4		Classificazione e norme di riferimento			pag 5

1.5		Caratteristiche elettriche  				pag 6

1.6		Identificazione parti					pag 6

Schema elettrico 					pag 7

1.7		Avvertenze generali di sicurezza			pag 7

Capitolo 2	INSTALLAZIONE

2.1		Trasporto e immagazzinaggio				pag 8

2.2		Condizioni di installazione				pag 8

2.3		Collegamento elettrico					pag 10

Capitolo 3	ISTRUZIONI PER L’USO

3.1		Uso del podoscopio					pag 11

Capitolo 4	MANUTENZIONE

4.1.	Manutenzione  ordinaria				pag 11

4.2		Smantellamento					pag 12

4.3		Assistenza tecnica					pag 13

5	GARANZIA						pag 13

6	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ			pag 15

Il manuale “Istruzione e uso” dovrà accompagnare il prodotto industriale in oggetto durante tutto il ciclo di vita, pertanto in caso di cessione a terzi è necessario trasmetterlo insieme agli altri documenti come alle disposizioni inerenti alla Direttiva Europea CEE 93/42 e successive modifiche.

Il presente manuale fornisce le indicazioni necessarie ad una corretta utilizzazione e quindi eseguire correttamente le seguenti operazioni :  - Installazione - Utilizzazione - Manutenzione -.

Le istruzioni per una corretta installazione sono contenute nel par. 2.2 CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE..

SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PER L’INSTALLAZIONE,                      L’USO E LA MANUTENZIONE DEL PODOSCOPIO.

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

MARCHIO COMMERCIALE : TECNIWORK

TIPO : APPARECCHIO PODOSCOPIO

MODELLO : AP500

COSTRUTTORE : TECNIWORK S.p.A. - Via R.Benini, 8 - 50013 Campi B.zio – FI

IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTE, SPIEGAZIONE SIMBOLI

ATTENZIONE: CARICO MASSIMO 135 KG

2010             2011

2012             2013

0,2                                                         2 x T 0,5A - 5x20mm

Apparecchio con parte applicata di tipo B

Seguire le istruzioni per l’uso.

Attenzione: pericolo

Il Podoscopio Mod. AP500

permette di osservare la superfice plantare, e grazie alla sua capacità di diffusione della luce mette in evidenza i punti di maggior pressione .

E’ un apparecchio con una struttura costruttiva molto semplice. La struttura superiore è in metacrilato, materiale con notevole capacità di conduzione luminosa, ed è dotata di una fonte di luce interna . Questo permette rilevanti variazioni di intensità cromatica sui punti di maggiore e minore carico plantare.

La struttura inferiore è in ABS.

Le parti elettriche sono costituite essenzialmente da un cavo rete tipo separabile con spina e spina di connettore, conduttori di cablaggio interno e una lampada fluorescente innestata sul relativo alimentatore (costituito da reattore e portalampada integrati)

1.3	Caratteristiche  tecniche  e dati di alimentazione

Struttura               				Metacrilato trasparente

Tensione                   				220 V .monofase

Frequenza					50/60 Hz

Corrente					0,162 A

Lampada fluorescente (Dulux G23 Osram)	9 W

Prese incorporate				n. 1

2 Fusibili:  5x20 mm: 2 x T 0,5 A  -  250 V

Condizioni ambientali di funzionamento	temperatura: da - 10°C a 40°C

umidità: da 20% a 85%

Condizioni ambientali di immagazzinamento	temperatura: da 0°C a 60°C

umidità: da 10% a 90%

Altezza piano da terra	22 cm

Peso lordo con imballo 			Kg  9

Carico massimo				Kg 135

1.4	Classificazione e  norme di riferimento

L’apparecchio è progettato e realizzato seguendo le prescrizioni normative proprie di un apparecchio elettromedicale, essendo così adatto a scopi clinici e utilizzato all’interno di locali ad uso medico da personale medico appositamente formato.

Le norme armonizzate di riferimento sono le seguenti :

- CEI EN 60601-1 “Sicurezza degli apparecchi elettromedicali”

(Classificazione : classe I, tipo B)

- CEI EN 60601-1-2 “Norma collaterale armonizzata per gli apparecchi

elettromedicali - Compatibilità elettromagnetica.”

Classificazione secondo la norma di sicurezza EN 60601-1 :

- apparecchio trasportabile

- di classe I

- di tipo B

- di tipo comune nei riguardi della protezione contro l’umidità

- non adatto all’uso in presenza di anestetici infiammabili

- alimentazione dalla rete monofase 220 V +/- 10%, 50/60 Hz, con terra di protezione.

Le soluzioni progettuali e costruttive adottate sono tali da assicurare adeguate protezioni e isolamenti contro i contatti elettrici diretti e indiretti e contro i sovraccarichi di tipo elettrico e meccanico.

All’interno dell’apparecchio le potenze termiche in gioco sono tali che non si generano sovratemperature che possano rivelarsi dannose per i materiali e i componenti utilizzati ; gli isolamenti elettrici e le distanze in aria e superficiali sono tali da evitare l’innesco di archi elettrici. L’apparecchio possiede una struttura meccanica robusta e presenta una ottima stabilità.

Le superfici cui può venire in contatto il paziente (parte applicata), il soggetto trattato o l’operatore non presentano spigoli vivi. Non sussistono pericoli di natura meccanica.

Le parti e i circuiti interni sono montati e fissati in modo sicuro e in modo da sopportare le gravosità del trasporto.

L’apparecchio, per quanto riguarda i contatti indiretti, è classificabile in classe I, ed ha quindi un collegamento alla terra di protezione, che risulta correttamente realizzato e affidabile.

Per quanto riguarda le correnti di dispersione l’apparecchio è classificabile di tipo B.

Non sono definite prestazioni essenziali dell’apparecchio.

1.5	Caratteristiche elettriche del podoscopio

L’alimentatore di tipo convenzionale per lampade fluorescenti e a scarica funziona con tensione di rete monofase (220 V ; 50/60 Hz) è di marca VOSSLOH SCHWABE GmbH. Questa Casa dichiara la conformità del prodotto sia ai requisiti di sicurezza (le norme di riferimento sono le EN 60920 e EN 60922) sia a quelli relativi alla compatibilità elettromagnetica (le norme di riferimento sono le EN 61000-3-2 e EN 55015).

Il cavo rete (esterno) – H05VV-F -  di 3 mt di lunghezza, (3x1x3M) è dotato di marchio IMQ, connesso alla rete con spina tripolare e all’apparecchio mediante connettore “a vaschetta”, munita di doppio fusibile.

I conduttori interni del cavo rete sono di tipo armonizzato (tipo H05VV-F, sezione 1 mm), conformi alla norma CEI 20-20.

1 -	Parte applicata: struttura portante in polimetilmetacrilato trasparente

2 -	Base perimetrale in ABS (acrilonitrile butadiene stirene) con portalampada fluorescente

3 - Specchio

4 - Attacco del cavo di alimentazione elettrica

5 - Interruttore accensione lampada

6 - Portafusibili

7 - Piedini di appoggio dell’apparecchio sul pavimento

8 – Targhetta identificativa

Schema elettrico

Per quanto riguarda la sicurezza sono stati eseguiti gli esami a vista, le prove e le verifiche previste dalla norma di sicurezza citata.

Considerando la struttura costruttiva, i componenti utilizzati, già corredati da dichiarazioni di conformità dei fabbricanti, e la esigua potenza della lampada, si è ritenuto non necessario effettuare misurazioni specifiche sull’apparecchiatura ai fini della verifica dei requisiti di compatibilità elettromagnetica.

Comunque ai fini di ottenere le condizioni di massima sicurezza durante tutta la vita dell’apparecchio facciamo obbligo di seguire le seguenti avvertenze :

A)	Durante i servizi di manutenzione è obbligo togliere la spina dalla presa di alimentazione elettrica.

B)	Durante l’utilizzo evitare  di muovere l’apparecchio o spostarlo dalla sua posizione.

C)	Controllare ogni volta prima di utilizzare l’apparecchio che il cavo e i dispositivi elettrici siano efficienti.

D)	L’utente non deve eseguire di propria iniziativa operazioni o interventi che non siano ammessi in questo manuale.

Attenzione: non sottoporre il podoscopio a carichi superiori ai 135 kg per evitare rischi di rottura.

ATTENZIONE: per evitare il rischio di shock elettrico, questo apparecchio deve essere collegato esclusivamente a reti di alimentazione con terra di protezione.

La mancata osservanza delle avvertenze solleverà la ditta TECNIWORK da qualsiasi tipo di responsabilità.

Al momento della spedizione, l’apparecchio Podoscopio AP500  viene protetto da una pellicola applicata sul piano e inserito sulla scatola d’imballo all’interno del quale sono sistemati opportuni pannelli protettivi allo scopo di proteggere l’apparecchio dalle conseguenze di possibili urti che si possono verificare durante le manipolazioni in fase di immagazzinaggio e trasporto.

L’imballo contiene l’apparecchio montato, il cavo di connessione da collegare all’apparecchio al momento della installazione; il caucciù per odoscopio (cod.art.AP504), invece, non è in dotazione (v. pag. 8)

L’ immagazzinaggio per una giacenza prolungata dell’imballo dovrà essere in un luogo coperto in ambiente pulito e asciutto.

- Eseguire il disimballo togliendo i nastri adesivi di chisura  liberando l’apparecchio da tutti gli elementi d’imballo

- Smaltire gli elementi costituenti l’imballo secondo norme e disposizioni locali riguardanti lo smaltimento rifiuti solidi / polistirolo espanso /polietilene /scatola di cartone )

- Controllare che l’apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto. Eventualmente avvisare subito la casa costruttrice.

N.B. La presenza di piccole striature e/o microscopici puntini luminescenti sulla superficie trasparente del podoscopio fanno parte della natura intrinseca del materiale non pregiudicando la funzionalità dell’apparecchio.

Spazi di rispetto e installazione in sicurezza

Sistemare l’apparecchio in modo da lasciare intorno ad esso uno spazio di rispetto ergonomicamente corretto per il suo utilizzo in sicurezza e che permetta connettere e sconnettere agevolmente il dispositivo dall’alimentazione di rete.

Si consiglia di applicare al muro una maniglia nella posizione indicata nello schema rispetto alla posizione del Podoscopio onde facilitare la salita e discesa per l’uso dell’apparecchio.

Compatibilità Elettromagnetica (EMC)

Il Podoscopio necessita di particolari precauzioni riguardanti la compatibilità elettromagnetica (EMC) e deve essere installato e messo in servizio in conformità alle informazioni EMC contenute all’interno di questo manuale.

Per evitare possibili rischi di interferenze elettromagnetiche, non utilizzare apparecchi mobili o portatili a radio frequenza in prossimità del Podoscopio.

In generale il Podoscopio non dovrebbe essere utilizzato nelle adiacenze o sovrapposto ad altri equipaggiamenti, in caso ciò non fosse possibile, è necessario osservare il suo funzionamento per verificare le normali operazioni.

| Guida e dichiarazione del costruttore – emissioni elettromagnetiche |
| --- |
| Il Dispositivo AP 500 è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’utilizzatore dell’ AP 500 deve garantire che esso viene usato in tale ambiente |
| Prove di Emissione | Conformità | Ambiente elettromagnetico – guida |
| Emissioni RF CISPR 11 | Gruppo 1 | Il Podoscopio “AP 500” utilizza energia RF solo per il suo funzionamento interno perciò le sue emissioni RF sono molto basse e verosimilmente non causano nessuna interferenza negli apparecchi elettronici vicini. |
| Emissioni RF CISPR 11 | Classe B | Il Podoscopio “AP 500” è adatto per l’uso in tutti gli edifici compresi gli edifici domestici, e quelli direttamente collegati alla rete di alimentazione pubblica in bassa tensione che alimenta edifici per usi domestici. |
| Emissioni armoniche IEC 61000-3-2 | Conforme |  |
| Emissioni di fluttuazioni di tensione/flicker IEC 61000-3-3 | Conforme |  |

| Guida e dichiarazione del costruttore – Immunità elettromagnetiche |
| --- |
| Il Dispositivo AP 500 è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’utilizzatore dell’ AP 500 deve garantire che esso viene usato in tale ambiente. |
| Prova di immunità | Livello di prova IEC 60601 | Livello di conformità | Ambiente elettromagnetico – guida |
| Scariche elettrostatiche (ESD) IEC 61000-4-2 | ±2 KV a contatto ±4 KV a contatto ±6 KV a contatto ±2 KV in aria ±4 KV in aria ±8 KV in aria | ±2 KV a contatto ±4 KV a contatto ±6 KV a contatto ±2 KV in aria ±4 KV in aria ±8 KV in aria | I pavimenti devono essere in legno, calcestruzzo o in ceramica. Se i pavimenti sono ricoperti di materiale sintetico, l’umidità relativa dovrebbe essere almeno del 30% |
| Transitori/Treni elettrici veloci IEC 61000-4-5 | ±2 KV per linee di alimentazione di poitenza | ±2 KV per linee di alimentazione di poitenza | La qualità della tensione di rete dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero |
| Impulsi IEC 61000-4-5 | ±1 KV in modo differenziale ±2 KV in modo comune | ±1 KV in modo differenziale ±2 KV in modo comune | La qualità della tensione di rete dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero |
| Buchi di tensione, brevi interruzione e variazioni di tensione sulle linee dell’alimentazione IEC 61000-4-11 | <5 % UT (>95 % buco di) 40 % UT (60 % buco di) per 5 cicli 70 % UT (30 % buco di) per 25 cicli <5 % UT (>95 % buco di) per 5 s | <5 % UT (>95 % buco di) per 0,5 cicli 40 % UT (60 % buco) per 5 cicli 70 % UT (30 % buco di) per 25 cicli <5 % UT (>95 % buco di) | La qualità della tensione di rete dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Se l’utilizzatore di AP 500, richiede un funzionamento continuo anche durante l’interruzione della corrente di rete, raccomanda di alimentare AP 500 con un gruppo di continuità (UPS) o con batterie. . |
| Campo magnetico alla frequenza di rete (50/60Hz) IEC 61000-4-8 | 3 A/m | 3A/m | I campi magnetici a frequenza di rete dovrebbero avere livelli caratteristici di una località tipica in ambiente commerciale, o ospedaliero. |

Effettuare il collegamento elettrico verificando che i dati elettrici indicati sulla targhetta siano adeguati alle caratteristiche  della rete di alimentazione locale  quindi collegare la spina del cavo alla presa della rete di alimentazione elettrica che dovrà essere provvista di dispositivo di sicurezza per il sovraccarico elettrico.

L’utilizzo di accessori, trasduttori e cavi, ad eccezione di quelli venduti dal fabbricante come ricambi, può incrementare le emissioni e decrementare l’immunità dell’apparecchiatura EM (elettromagnetica).

Per ottenere l’illuminazione del piano di lavoro dopo aver collegato la spina, azionare il relativo pulsante P posto alla base premendolo in posizione 1.

Invitare la persona a salire sopra il piano trasparente del podoscopio accompagnandola ed assicurasi della corretta posizione della pianta dei piedi in modo che risultino il più possibile centrati sullo spazio relativo al piano trasparente quindi eseguire a vista sullo specchio l’esame in questione.

In mancanza del caucciù (cod.art.AP504), l’esame può essere fatto solo se il soggetto sale sull’apparecchio a piedi nudi.

Se si vuole eseguire l’esame senza far togliere al soggetto calze o calzini, è indispensabile porre sulla superficie trasparente del podoscopio il caucciù (cod. art. AP504); questo articolo serve anche per verificare la correttezza di trattamenti con plantari.

Al termine dell’esame, premere nuovamente l’interruttore P per riportarlo in posizione 0 e spengere così l’apparecchio.

AVVERTENZA In caso di persone anziane e che non abbiano una completa stabilità fare attenzione e sostenerle.

Le operazioni di manutenzione ordinaria descritte in questo paragrafo possono essere eseguite direttamente dall’operatore.

Eseguire una pulizia generale dell’apparecchio almeno una volta alla settimana sempre dopo avere disinserito la spina dalla rete di alimentazione Per questa operazione raccomandiamo di usare stracci puliti leggermente inumiditi di acqua + detergente uso vetri evitando nel modo più assoluto di utilizzare alcool e solventi.

La frequenza delle ispezioni alle parti elettriche può variare di caso in caso e sarà stabilita in funzione alle condizioni ambientali (presenza di polvere) e frequenza ed intensità di uso.

Come regola generale si raccomanda una ispezione visiva ogni 6 mesi  o comunque non oltre un anno verificando che il cavo di alimentazione e le connessioni elettriche, non presentino segni di deterioramento.

In caso di necessità di sostituzione della lampada, assicurarsi che sia  dello stesso tipo e classe di quella originale; staccare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, quindi predisporre su un banco di lavoro una opportuna protezione (stoffa o altro) dove verrà appoggiato il podoscopio ribaltato sul lato del metacrilato. A questo punto l’apparecchio si troverà con i piedini rivolti verso l’alto. Con un cacciavite a croce svitare le 4 viti ai vertici della plastica rettangolare a copertura del vano lampadina fluorescente. Sollevare la plastica rettangolare che supporta il reattore attaccato alla lampadina fluorescente ed appoggiarla ruotandola verso l’interno base del podoscopio. Osservare bene, prima di procedere, come è montata la lampadina che dovrà essere sostituita. Con una tronchesina tagliare la fascetta di fissaggio che trattiene la lampadina al connettore del reattore di alimentazione, Estrarre la lampadina dal connettore del reattore di alimentazione. Preparare la nuova lampadina facendo passare attraverso di essa la nuova fascetta di fissaggio. Avvicinare la nuova lampadina così preparata alla presa del reattore e far passare il cavo più fine della fascetta attraverso il connettore di quest’ultimo. Inserire a pressione la lampadina nella presa del reattore; chiudere bloccando a scorrere la nuova fascetta di fissaggio che tratterrà la lampadina al connettore del reattore ed infine tagliare la parte eccedente della fascetta. Ricollocare il tutto montato nel vano alloggio  del podoscopio e riavvitare le quattro viti ai vertici del rettangolo. Porre in posizione di lavoro il podoscopio.

In caso di necessità di sostituzione di un fusibile dovrà essere aperto il portafusibili che si trova nella posizione  indicata nello schema elettrico a pg.6, dopodiché verrà estratto con un utensile appropriato il fusibile e sostituito con un fusibile T 0,5 A – 5x20 - 250V.

Per ogni necessità riguardante soluzioni da prendere in casi di anomalia o sostituzioni di componenti diversi da quelli sopra indicati, consultare sempre la casa costruttrice.

ATTENZIONE: le operazioni di manutenzione devono essere effettuate solo dopo la sconnessione del dispositivo dalla rete di alimentazione.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 
La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita e' organizzata e gestita dal produttore. L’utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Per ogni necessità di assistenza tecnica rivolgersi alla Tecniwork ai seguenti numeri telefonici :

L’apparecchio Podoscopio AP500 viene fornito con la garanzia per 12 mesi dalla data di spedizione.

La garanzia non copre, i guasti causati da cattiva o errata istallazione o manutenzione, trascuratezza, negligenza o utilizzo errato e, comunque, non conforme alle avvertenze riportate nel presente libretto di istruzione

La garanzia, inoltre non copre i guasti causati da manomissione o interventi effettuati da personale estraneo al servizio assistenza o comunque da essa non autorizzato.

La garanzia dà diritto al cliente alla sostituzione, nel più breve tempo possibile, dei componenti o parti che a causa della cattiva qualità dei materiali o della lavorazione risultassero difettosi.

Sono esclusi dalla garanzia, dazi doganali, spese di importazione/esportazione e qualunque altra tassa relativa alla consegna alla nostra fabbrica delle parti, componenti e in garanzia.

Trascorso il periodo di 12 mesi dal momento della spedizione, la garanzia decade e le eventuali riparazioni, sostituzioni o assistenza saranno effettuate addebitando le spese secondo le nostre tariffe in vigore.

TECNIWORK SPA - Campi Bisenzio - (FI)

### IMPORTANTE

### NON PULIRE MAI IL PODOSCOPIO CON ALCOOL

# ATTENTION

### NE NETTOYEZ JAMAIS LE PODOSCOPE AVEC DE L’ALCOOL

# WARNING

### NEVER CLEAN THE PODOSCOPE WITH ALCOHOL

## ACHTUNG

DAS PODOSKOP NIE MIT ALKOHOL REINIGEN

.

# Text boxes

### APPARECCHIO PODOSCOPIO MOD. AP500

1	DESCRIZIONE GENERALE

1.1	Generalità identificazione

Su ogni apparecchio sono presenti le etichette sopra riportate con i dati identificativi del costruttore.

1.2	Descrizione e caratteristiche generali

22 cm

43,5 cm cm

42,5 cm

1

1.6 	Identificazione parti

8

7

6

5

4

3

2

1.7		Avvertenze generali di sicurezza

2		INSTALLAZIONE

2.1		Trasporto e immagazzinaggio

2.2		Condizioni di installazione

Maniglia

Maniglia

100 cm

Podoscopio

120 cm

15 cm

130cm

2.3		Collegamento elettrico

3 		ISTRUZIONI PER L’USO

3.1		Uso  del Podoscopio

P

4		MANUTENZIONE

4.1		Manutenzione ordinaria

4.2		Smantellamento

4.3		Assistenza Tecnica

Numero verde gratuito  Tel 800-90.40.55

Fax 055 – 8991.801

5		Garanzia